Załącznik 1A Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Aparat elektrochirurgiczny z modułem argonowym i systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych

W poniższej części Załącznika nr 1A do Zapytania Ofertowego Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany” wpisując Tak lub Nie.

Uwaga! W przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca - oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści zapytania.

Do Oferty Wykonawca winien załączyć materiały informacyjne w języku polskim oferowanego urządzenia (w postaci np. specyfikacji technicznej, materiałów informacyjnych producenta, katalogu, fragmentu instrukcji obsługi, itp.)

Wykonawca winien wypełnić niniejszy Załącznik nr 1A  i załączyć go do OFERTY – stanowi on integralną część oferty.

Oferowane Urządzenie:

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji: rok produkcji: ....................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Wymagania ogólne |
| 1 | Urządzenie działające w trybie mono i bipolarnym | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
| 3 | Aparat z możliwością pracy w osłonie argonu oraz z możliwością bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych. | TAK |  |
| 4 | Aparat zintegrowany, bez dodatkowych przystawek wymagających dodatkowego podłączania do jednostki głównej | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
| 6 | Pobór mocy do max. 500W | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu | TAK |  |
| 8 | Częstotliwość pracy generatora 333 kHz | TAK |  |
| 9 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą EN 60601-1 | TAK |  |
| 10 | Cztery wyjścia: dwa monopolarne – umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi monopolarnych ze złączem europejskim (3-pin) jedno bipolarne - umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi monopolarnych ze złączem 29mm (2-pin) jedno bipolarne do zamykania naczyń | TAK |  |
| 11 | Automatyczny test urządzenia oraz podłączonego osprzętu po włączaniu zasilania | TAK |  |
| 12 | Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody biernej za pomocą wskaźnika linijkowego – wskaźnik min. 8 poziomów | TAK |  |
| 13 | Możliwość podłączenia dwóch włączników nożnych na tylnym panelu aparatu | TAK |  |
| 15 | Regulacja mocy pracy aparatu: w zakresie 1-30W z krokiem 1W, powyżej 30W z krokiem 5W | TAK |  |
| 16 | Regulacja mocy w trybach wysokonapięciowych (typ spray): w zakresie 10-50W co 5W, powyżej 50W do mocy max. co 10W | TAK |  |
| 17 | Waga aparatu do max. 10 kg | TAK |  |
| 18 | Aparat przystosowany do pracy z narzędziami wykorzystywanymi w chirurgii otwartej, laparoskopowej, małoinwazyjnej, elektroresekcji w tym elektroresekcji bipolarnej | TAK |  |
| 19 | Możliwość pracy z elektrodami jednorazowymi i wielorazowymi | TAK |  |
| B. Parametry pracy aparatu |
| 1 | Cięcie monopolarne z mocą max. 400W Min 6 rodzajów cięcia w tym: Cięcie mieszane z min. 3 stopniami hemostazy Cięcie w osłonie argonu Cięcie urologiczne Cięcie endoskopowe | TAK |  |
| 2 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą max 180W. W tym: Koagulacja miękka Koagulacja forsowna | TAK |  |
| 3. | Koagulacja monopolarna wysokonapięciowa z mocą max 80W. W tym: - Koagulacja natryskowa typu „spray” - Koagulacja argonowa – min. dwa rodzaje | TAK |  |
| 4 | Koagulacja bipolarna z mocą min.120W z możliwością automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy. | TAK |  |
| 5 | Automatyczne dopasowanie mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki | TAK |  |
| 6 | Cięcie bipolarne z mocą min.150W, z min. 4 stopniami hemostazy oraz cięcie urologiczne – z mocą min. 400W | TAK |  |
| 7 | Cięcie endoskopowe z funkcją naprzemiennego cięcia i koagulacji. Minimum 9 poziomów regulacji | TAK |  |
| 8 | System zamykania naczyń z mocą nie mniejszą niż 300 W. Aparat musi informować operatora dźwiękowo o zakończonej pracy i automatycznie wyłączać pracę po zakończeniu cyklu zamykania naczynia. Zakończenie cyklu scalania naczynia sygnalizowane dźwiękowo. | TAK |  |
| C. Wymagania szczegółowe aparatu |
| 1 | W razie złej aplikacji elektrody, aparat alarmuje o stanie zagrożenia - sygnałem dźwiękowym i wizualnie. Aparat uniemożliwia aktywację. | TAK |  |
| 2 | Panel przedni foliowany z przyciskami . | TAK |  |
| 3 | Odrębna regulacja nastawień dla koagulacji mono-bipolarnej i cięcia | TAK |  |
| 4 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy. | TAK |  |
| 5 | Aktywacja koagulacji monopolarnej z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 6 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie. Możliwość regulacji czasu opóźnienia w zakresie 0.1-3sek | TAK |  |
| 7 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 5 poziomów | TAK |  |
| 8 | Możliwość zapamiętania min. 9 kompletów niezależnych nastaw | TAK |  |
| 9 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia (kody serwisowe). | TAK |  |
| 10 | Zmiana programów przy użyciu 3-przyciskowego włącznika nożnego | TAK |  |
| 11 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| D. Wymagania dotyczące funkcji argonowych |
| 1 | Możliwość podłączenia dwóch butli argonowych. Automatyczne przełączenie z pustej butli na pełną. Dwa wskaźniki świetlne informujące o stanie napełnienia obu butli. | TAK |  |
| 2 | Przepływ argonu od 0,1 do 9,9 l z regulacją co 0,1 l | TAK |  |
| 3 | Funkcja napełnienia przewodów (przepłukania) argonem przed rozpoczęciem pracy. | TAK |  |

| E. WYPOSAŻENIE |
| --- |
| 1 | Włącznik nożny, dwuprzyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów, bezprzewodowy – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5 szt. - 2 op. | TAK |  |
| 3 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m, wtyk płaski – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych, dł. 3m, gniazdo żeńskie 3mm, wtyk 3-pin – 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Kabel monopolarny do giętkiej elektrody argonowej, dł. 3,5m, wtyk 3-pin, złącze owalne – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Giętka sonda argonowa, wielorazowa, śr. 2,3mm, dł. 2,2m – 1 szt. | TAK |  |

| F. SERWIS |
| --- |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski (proszę dołączyć wykaz do oferty) | TAK |  |
| 3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. | TAK |  |
| 4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez - min.10 lat | TAK |  |
| 6 | Bezpłatna instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Aparat i wyposażenie spełniający wymagania ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211), posiadający deklarację CE i zgłoszenie/powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | TAK (załączyć dokumenty) |  |
| 8 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |
| G. WYMAGANIA DODATKOWE |
| 1 | Płatność za dostarczony sprzęt na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w min. 12 miesięcznych ratach | TAK (podać ilość rat i wartość raty miesięcznej) |  |